HR-150A洛氏硬度计操作规范

- 使用范围

A标尺：用于测定硬度超过70HRC的金属(如碳化钨,硬质合金等), 也可测定硬的薄板材料以及表面淬硬的材料。

C标尺：用于测定経过热处理的钢制品硬度。

B标尺：用于测定较软的或中等硬度的金属以及未经淬硬的钢制品。

(1) 调整主试验力的加荷速度；

(2)试验力的选择(150KG/1471N    100KG/980.7N    60KG/588N))；

(3 )小心安装硬度计压头。

- 试验程序

(1) 将丝杠顶面及工作台上下端面擦净，将工作台置于丝杠台上；

(2) 将试件支撑面擦净置于工作台上，旋转手轮使工作台缓慢上升并顶起压头，至小指针指向红点，大指针旋转3圈垂直向上为止；

(3) 旋转指示器外壳，使C、B之间长刻线与大指针对正；

(4) 拉动加荷手柄，施加主试验力，指示器的大指针按逆时针方向转动；

(5) 当指示针转动停止下来后，即可将卸荷手柄推回，卸除主试验力；

(6) 从指示器上相应的标尺读数；

(7) 转动手轮使试件下降，再移动试件，按以上(2)-(6)步骤进行新的试验；

(8) 试验结束后用防尘罩将机器盖好。

- 注意事项

(1) 定期在丝杠与手轮的接触面注入少量机油；

(2) 硬度计使用前，应将丝杠顶面和工作台上端面擦净；

(3) 定期用标准硬度块检查硬度计精度，决不允许在支撑面试验；

(4) 当标准硬块支承面有毛刺时应用油石打光，在其不同位置试验时，硬块应在工作台上拖动，不应拿离工作台

- 维护与保养

（1）硬度计长时间不使用时，应用防尘罩将机器盖好。

（2）定期在丝杠与手轮的接触面注入少量机油。

（3）硬度计使用前，应将丝杠顶面和工作台上端面擦净。

（4）如发现硬度示值误差较大：

①可拿下工作台，检查其与丝杠接触面是否清洁；

②检查丝杠保护套是否顶起工作台；

③检查压头是否损坏。

（5）若施加主试验力时，指示器指针开始转动很快，然后缓慢转动，说明缓冲器内机 油太少了，此时可掀起缓冲器上端的毡垫，缓慢地注入清洁的 20#机油。同时多次拉 推手柄，使活塞上下移动多次，将缓冲器内的空气全部排除，直到活塞沉到底 时有油从上面溢出为止。

（6）用本机携带的标准硬度块定期检查硬度计精度。

①将工作台及标准硬度块擦净，在硬度块工作面进行试验，决不允许在支承面试验。

②若示值误差较大， 除按本节第四项检查外， 检查标准硬度块支承面是否有毛刺， 若有毛刺应用油石打光。

③在标准硬度块不同位置试验时，硬度块应在工作台上拖动，不应拿离工作台。

（7）本仪器应定期进行核查，并周期进行检定

- 误差分析

1、不同的表面光洁度在洛氏硬度测试时，表现出不同的影响。表面光洁度愈低，高硬度测试时其硬度愈高，反之硬度越低，有刀痕的粗糙表面，淬火时首先最快冷却，或很坚硬的表层，硬度值就高。反之，调质件高温回火时，有刀痕的表层组织先转变，抗回火的能力小，硬度值就低。在测试表面光洁度Δ7以下的零件时，必须使用废砂轮精磨，再用锉刀锉磨光滑，或用细的手砂轮磨光，然后揩擦干净。

2、热处理零件表面有盐渍、沙子等物，当加负荷时，零件会产生滑移，若有油腻存在，金刚头压入时起润滑作用，减小磨擦，增加压深。这两项原因使所测硬度值偏低。零件测试的部位氧化皮蔬松层薄的硬度值降低，氧化皮致密层厚的硬度值增高。对欲测硬度的零件必须去除氧化皮，揩擦干净，不得有脏物。

3、斜面（或锥度）、球面及圆柱体零件对硬度测试的误差较平面大。当压头压入这种零件表面时，压入处四周的抗力比平面小，甚至有偏离、滑移的现象，压深增大，硬度降低。曲率半径愈小，斜度愈大，硬度数值的降低愈显著。金刚石压头也容易损坏。对这类零件要设计专用工作台，使工作台和压头同心